## 项目二
项目二报价表
序号 | 设备名称 | 配置 | 参考品牌型号 | 详细技术参数 | 品牌型号（必须与参考品牌同档次及以上） | 单位 | 单价 （万元） | 数量 | 总价 （万元）
91 | 色谱装柱系统 | 1. 系统流速：0.01-24.0ml/min,；压力：10000psi / 689bar；流速精密度：0.075% RSD; 满量程时压力准确度为±1%； 2. 配备40ml匀浆灌 3. 可灌装10mm内径的色谱柱。 | SSI Prep 24 |  |  | 套 |  | 1 | 0
89 | 高效液相色谱仪（含电脑） | 配置要求 4.1 二元梯度泵 数量1 4.2 液相色谱系统工具包 数量1 4.3手动进样器 数量1 4.4 高容量柱温箱 数量1 4.5可变波长检测器 数量1 4.6标准流通池 数量1 4.7 色谱工作站软件 数量1 4.3手动进样器 数量1 4.4 高容量柱温箱 数量1 4.5可变波长检测器 数量1 4.6标准流通池 数量1 4.7 色谱工作站软件 数量1 | Agilent 1260（二元分析型+手动进样） |  |  | 套 |  | 1 | 0
| 高效液相色谱仪（含电脑） | 配置要求 1 四元梯度泵 数量1 2 液相色谱系统工具包 数量1 3手动进样器 数量1 4 高容量柱温箱 数量1 5可变波长检测器 数量1 6标准流通池 数量1 7 色谱工作站软件 数量1 | Agilent 1260（四元分析型+手动进样） |  |  | 套 |  | 1 | 0
| 高效液相色谱仪（含电脑） | 配置要求 5.1 四元梯度泵 数量1 5.2 液相色谱系统工具包 数量1 5.3自动进样器 数量1 5.4 高容量柱温箱 数量1 5.5可变波长检测器 数量1 5.6标准流通池 数量1 5.7 色谱工作站软件 数量1 5.8示差检测器 数量1 | Agilent 1260（四元分析型+自动进样） |  |  | 套 |  | 1 | 0
| 高效液相色谱仪（含电脑） | 、配置要求 5.1 二元梯度泵 数量1 5.2 液相色谱系统工具包 数量1 5.3 自动进样器 数量1 5.4 高容量柱温箱 数量1 5.5可变波长检测器 数量1 5.6 标准流通池 数量1 5.7 色谱工作站软件 数量1 | Agilent 1260（二元分析型+自动进样） |  |  | 套 |  | 1 | 0
90 | 制备型高效液相色谱仪 | 配置要求 6.1 制备型二元泵 数量1 6.2 液相色谱系统工具包 数量1 6.3 系统毛细管工具包，制备型LC/UV，40-80 mL/min 数量1 6.4 手动制备型进样器 数量1 6.5 5 mL 制备型样品定量环 数量1 6.6可变波长检测器 数量1 6.7 制备型流通池（3mm） 数量1 6.8 制备阀馏分收集器 数量1 6.9 安捷伦延迟和校验标准品 数量1 6.10色谱柱组合架 数量1 6.11 PREP 压力释放阀工具包 数量1 6.12 色谱工作站软件 数量1 6.13 GPC数据分析软件 数量1 | Agilent 1260 |  |  | 套 |  | 1 | 0
26 | 气相色谱仪（含电脑） | 、配置要求 5.1气相色谱主机 数量1 5.2 10 A 电源工具包 数量1 5.3 氢火焰离子化检测器（FID）数量1 5.4分流/不分流毛细管进样口 数量1 5.5手动 6 通气体进样阀 数量1 5.6样品定量环（1.0 mL） 数量1 5.7加热的自动化阀箱 数量1 5.8氧气/水分捕集阱，1/8 英寸 数量1 5.9大容量通用捕集阱，氮气，1/8 英寸，250 psig 数量1 5.10 色谱工作站软件 数量1 5.11原装品牌电脑，i5处理器，4G内存，22英寸高分辨率彩色 晶显示屏 ，键盘，鼠标 | Agilent 8860（配FID） |  |  | 套 |  | 2 | 0
| 气相色谱仪（含电脑） | 配置要求 5.1气相色谱主机 数量1 5.2 10 A 电源工具包 数量1 5.3 热导检测器（TCD）数量1 5.4 氢火焰离子化检测器（FID）数量1 5.5分流/不分流毛细管进样口 数量1 5.6手动 6 通气体进样阀 数量1 5.7样品定量环（1.0 mL） 数量1 5.8加热的自动化阀箱 数量1 5.9氧气/水分捕集阱，1/8 英寸 数量1 5.10大容量通用捕集阱，氮气，1/8 英寸，250 psig 数量1 5.11 色谱工作站软件 数量1 5.12原装品牌电脑，i5处理器，4G内存，读写光驱，22英寸高分辨率彩色 晶显示屏 ，键盘，鼠标 | Agilent 8860（配FID+TCD） |  |  | 套 |  | 1 | 0
0
10 | 傅立叶变换红外光谱仪（带电脑） | 仪器配置 1.红外光谱仪主机 1台 2.红外光谱软件 1套 3.单次反射ATR附件 1套 4. 固体制样包 1套 5. 聚苯乙烯标准薄膜 1套 6．软件标准谱库 1套 7. 液体制样包1套（包括：OMNI池，2对KBr窗片，1组PTFE垫片（0.05/0.1/0.2/0.5/1mm），2个2ml注射器） 8. 品牌电脑1台（CPU I5或以上，内存4G，500GB/7200转硬盘，23”彩显，读写光驱，带串口接口） | IRAffinity-1S |  |  | 套 |  | 2 | 0
19 | 紫外可见分光光度计（带电脑） | 1 工作环境 1.1使用温度范围：15°C to 35°C 1.2 使用湿度范围：30% to 80% 1.3 仪器尺寸：450Wx600Dx250H mm 2 仪器配置 2.1 分光系统 2.1.1 光学系统: 双光束 2.1.2 分光器: 单单色器，象差校正型切尼尔一特纳装置 2.1.3 设定波长范围: 185~1400nm ▲2.1.4 测试波长范围: 185-900nm（配特殊检测器，可延伸至1400nm） 2.1.5 衍射光栅刻线数: 1300 lines/mm ▲2.1.6 波长准确性: ±0.1nm（656.1nm）±0.3nm（全波段） ▲2.1.7 波长重复精度: ±0.05nm ▲2.1.8 波长扫描速度: 波长移动速度: 14000nm/min; 最大扫描速度：4000nm/min; 2.1.9 波长设定: 扫描开始波长和扫描结束能够以1nm单位设置；其它为0.1nm单位 2.1.10 光源切换波长: 和波长同步自动切换290.0 nm~370.0 nm 2.1.11 谱带宽度: 0.1/ 0.2/ 0.5/ 1/ 2/ 5nm L2/L5（低杂散光模式） 2.1.12 分辨率: 0.1nm ▲2.1.13 杂散光: KCI < 1%T（198nm），NaI< 0.005%T（220nm)，NaNO2 < 0.005%T（340nm)。 2.1.14 测光方式: 双光束测光方式 2.1.15 测光类型: 吸光度（Abs），透射率（％），反射率，能量（E） ▲2.1.16 测光范围: 吸光度：-5~5 Abs 2.1.17 光度准确性：±0.002Abs(0-0.5Abs)，±0.003Abs(0.5-1Abs)，±0.006Abs(1.0-2.0Abs)±0.3%T。 2.1.18光度重现性：±0.001Abs(0.5Abs)，±0.001Abs(1Abs)，±0.003Abs(2Abs)，±0.1%T。 ▲2.1.19 噪音 0.00003Abs RMS (500nm) 2.1.20基线稳定性 < 0.0002Abs/hour 2.1.21基线平直度 ±0.0003Abs(200-860nm 2.1.22 记录范围: 吸光度-9.999~9.999 Abs; 透射率-999.9~9.999%。 2.1.23 漂移：小于0.0002Abs/h 2.1.24基线校正：计算机自动校正（电源启动时，自动存储备份的基线，可以再校正） 2.2光源： 50W卤素灯和氘灯（插座型） 2.3 检测器：光电倍增管 | UV-2600（带电脑） |  |  | 套 |  | 10 | 0
93 | 荧光分光光度计 | 仪器配置: 1. 荧光分光光度计主机1台 2. 工作站软件1套 3．四面抛光石英比色皿2个 4. 7个滤光片包含（IHU-310高通, L-42高通, Y-50高通, O-56高通, R-60高通, U-340带通, B-390带通） 5. 电脑及打印机 1套 | 岛津RF-6000 |  |  | 台 |  | 1 | 0
94 | 平行合成仪 | 配置： （1）有机合成装置1台 （2）保冷管1套 （3）冷却水循环装置1套 | 东京理化PPS-3511 |  |  | 套 |  | 1 | 0
95 | 冷冻干燥机 | 配置： 1.冻干机主机一台 2.真空油泵一台 3.油雾过滤器一个 4.密封压仓一个 5.多岐管一个 6.100ml试料瓶四个 7.真空管（内径12mm*外径30mm）一根 8.泵油4L一瓶 9.试管用适配器四个 10.10ml试管一百支 11.安培瓶适配器四个 | 日本EYELA、 FDS-1000 |  |  | 台 |  | 1 | 0
92 | 有机合成装置 | 配置： 1、有机合成反应釜主机1台 2、保冷管1套 3、冷却水循坏装置1套 | EYELA,DL-2000 |  |  | 套 |  | 1 | 0